## Ark1
Opprettet | Oppdatert | Aksjonspunkter | Beskrivelse | Anvarlig | Kommentar | Arbeidslogg fra møtet og tilbakemeldinger fra OUS som svar på oppgavene gitt i møtet.
|  | Dokument fra SMV | Det er internt i OUS nå jobbet med et dokument fra Egil LIngaas som flere deltakere i møtet har sett og gjennomgått. Dette er ikke sendt ut som underlag til møtet og OUS må avklare om dette skal deles med alle eller beholdes som internt dokument. Avklare om notat som Lingaas har skrevet og delt med noen i OUS, skal dette oversendes som underlag til saken eller er dette internt notat i OUS. HSØ PO ber Nye OUS avklare dette. | Nye OUS |  | Etterskrift fra NOUS: Dokument versjon 0.1 er lastet opp i Omega, endelig versjon 1.0 oversendes HSØ PO før neste møte, nummer 3 den 29.09.2023. Dette dokumentet besvarer alle de spørsmål, vedlegg og dokumenter avdeling for smittevern skulle sende inn som oppfølging fra møte 2 og som er anmerket videre i skjema for ettersending. Vedlegg som ligger anmerket med kun vedleggsnummer er allerede lastet opp til Omega.
|  | Leverandørdialog | Nye løsninger for utstyr og prosesser må tas med inn som underlag for fremtidig løsning, (eksempler nevnt; engangsskop, automatiserte rengjøringsprosesser, en-delt eller to-delt kum osv.) Det er ønsket leverandørdialog for deler av utstyret. Ulike leverandører har ulike krav til utstyret. Hva skal inngå som del av valideringsprosesser og hvilke krav er det til lagring jf.r validert utstyr i ulike rom og områder som skal håndtere noe fra denne enheten. Utstyrsrådgiver følger opp og aksjon er etablert Vurdere behov for leverandørdialog for deler av utstyret, vurdering presenteres i neste særmøte | HSØ PG | SMV har inspill på aktuelle levernadører. Mette innspill: Viktig å samkjøre informasjon fra både leverandør av maskiner og skop utstyr når det gjelder muligheter og utfordringer i forhold til reprosessering. | Leverandørdialogkonferanse OUS ønsker at det skal gjennomføres leverandørkonferanse både av prosesssutstyr og endoskop. PO følger opp og avklarer dette. Det må avklares om hensikten er for de prosjekterende eller for å få informasjon om utstyr og drift. Dette vil påvirke tidspunktet for når slik leverandørdialog vil være aktuelt. HSØ PO avklarer både med PG og OUS for å få dette avklart. Det blir i møtet gjennomgått at OUS må forholde seg til sykehusets rutiner for kontakt med leverandører, dette er regler som alle i gruppen må gjøre seg kjent med, følg prosedyrer og gå aldri i dialog uten at dette er avklart i linjen. Tilføyning til logg fra NOUS: OUS spiller inn at det er en utfordring i dag at utstyret er validert i/for en annen vaskemaskin enn den man har.
|  | Tørketid og krav | Smittevern bes avklare hvor tørt må skopene/utstyret være jfr. tid før sterilisering, nå er det definert som forutsetning 3 timer fra rengjort skop til sterilisert. Gruppen vil verifisere at dette er riktig krav og dette må henge sammen med de overordnede kravene som det jobbes etter og som er førende for andre funksjonsområder, eksempelvis sterilsentral nye Aker, aksjon etablert. Få verifisert fra smittevern at tidsangivelse med 3 timer som maks tid fra skop, utstyr er rengjort til det skal steriliseres og krav til hvor tørt, temperatur osv- Tilføyning fra SMV i møte 2; dette blir feil fremstilt da spørsmålet ikke handler om sterilisering, men gjenbruk av vanlige fleksible skop. | SMV |  | OUS ved smittevern jobber med notat som skal beskrive deres ønsker for tørketid og tørkeprosess for endoskop. PO avventer om OUS sender dette som vedlegg etter møtet. Det blir gitt informasjon i møtet om at når skop er rengjort så skal det tørkes med en gang. Noen skop kan benyttes umiddelbart etter rengjøring og da trenger de ikke tørkes. Ingen skop kan rengjøres på en lokasjon og så sendes vidre til sterilisering osv. uten at det er tørket først. Brukte skop skal rengjøres innen en time etter bruk. Lingaas utarbeider egen flytprosess for endoskop som skal oversendes HSØ PO og alle i gruppen. HSØ PO må få oversendt fra OUS svar på uthevet spørsmål, som de gir som råd til prosessen med skop. Tilføyning til logg fra NOUS: Kommentar under svarer dette ut. Innspill fra SMV i møtet på spørsmål uthevet: 3 timer dreier seg bare om når man kan bruke skopet om igjen. Dersom skopet skal brukes innen 3 timer, så trengs det ikke tørke mellom bruk. Skal skop videre til sterilisering, så må det tørke før det sendes. Dette igjen får konsekvenser for hvir manage skop man trenger og hvor mange tørkeskap det er behov for. Vått skop skal ikke fraktes rundt, det skal tørkes sentralt og fraktes ut. Da trenger det ikke være i et tørkeskap ute desentralt, det kan da ligge i en transportbake til det skal brukes. Skopet kan ligge slik i opptil 4 uker. dette krever sporbarhet og en sentralisert vask krever løsninger for sporing. Sterile skop vs rene skop: streilie skop må ha egen sløyfe og dette gjøres sannsynligvis på en sterilsentral. disse skopnee trenger ikke sporing, er et lite volum. Tørketid- bruker i dag luft med romtemp til å tørke skop i tørkeskap, tørkeprosessen tar i dag ca 30 min. indikeres med ulik farge på varsellys gjenom prosessen. Validert prosess. Er ulikt fra levernadør til levernadør.
|  | Skop fra OPR | Hvor mange av skopene som benytte skal steriliseres- det skal avklares hvilke instrumenter som skal til fleksible skopprosedyrer på operasjon og som skal til steriliserinn. Beskrive flyten for utstyr som skal inn og ut av operasjonsområdene i etasje 03 og 04. Operasjonsgruppen skal fremskaffe informasjon om hvilket utstyr som skal til sterilisering i forbindelse med bruk av fleksible skop på operasjonsstuer | MVG OPR og FK Operasjon Nye OUS SMV |  | Noen skop skal inngå i prosedyrepakke og disse endoskopene skal rengjøres i rengjøringsenheten for skop på NRH før de så sendes via VDS på NRH til VDS på NSA og går til sterilisering på NSA. Denne prosessen må spores i alle ledd. Operasjon må kunne bestille sterile skop for bruk i operasjon. Det er usikkerhet om hvordan disse endoskpene skal inngå i en pakke. Avventer tilbakemelding fra OUS med råd om dette. Det er et veldig lite antall skop som inngår i en operasjonsflyt. OUS angir estimat til HSØ PO på antall skop man tenker at skal til operasjon i J-bygget og til evt. akuttmottak, poliklinikk eller andre steder i nye bygg som sterile prosdyrepakker. Flyten av steriliserte skop fra NSA til NRH, egen logistikksløyfe som må gjennomgås i medvirkningsgruppe sterilsentral NSA.
|  | NOM- KS dokument fra 2021 | Dokumentet fra NOM sep. 2021, bør gjennomgås og kvalitetssikres i OUS og evt. forslag til justeringer presenteres i neste møtet (sporingssystem og krav til dette, kompatibilitet med eks. T-doc, dette ligger kun som en opsjon i D2/D3) Notat fra NOM 2021 ønsker gruppen og kvalitetssikre | TNO |  | Det er avklart i OUS at dokumentet må oppdateres. Deltakere i særgruppen har gjennomført stoppeklokkeøvelser for å kontrollere tidsberegninger. De angir i møtet at 10 minutter prosess for rengjøring av skop ikke er realistisk tidsangielse. Stoppeklokkeøvelsen viser at det er stor forskjell på hvor lang tid det tar å flylle en kum med riktig temperert vann. Det er derfor viktig å prosjektere løsning i den urene siden av rommet som ivaretar høyt vanntrykk (kum fylles raskt) og at kapasitet på sluk/avløp har dimensjon som sikrer at vannet renner raskt ut av kummene, dette for å optilmalisere tidsbruk for rengjøring av hvert skop. Smittevern angir at det skal være to kummer, en for å skylle og en for å vaske, det skal være benker på hver side av de to kummene. det anbefales sentralisert såpedosenalegg tilknyttet vaskebordene. OUS skal oversende bilder og tekst som viser referanseprosjekter som de har sett på studietur i andre sykehus. (Mange sykehus prosjekterer med totalpakker fra levernadør, dette er et viktig poeng. Bilder fra SMV er mer fragmenterte med bilder av ulikt utstyr). Bilder ettersendes (vedlegg nr 1 Smittevern stiller også krav om at det må være tilbakeslagsventil, eller løsning som sikrer at når du tapper vann fra en kum, så skal dette vannet ikke kunne gå i rør opp til annen kum. Det skal være hev/senk benker på rengjøringsenheten med kummer. Dette godtar smittevern selv om det medfører fleksible rør, av hensyn til HMS for de ansatte. OUS oversender noe på dette- ettersendes (vedlegg nr 2) Gruppen konkluderer med at notatet må oppdateres og tidsbunkt for manuell rengjøringstid må endres i notatet fra 10 min. til 20-25 min. Det er ønsket løsning for utstyr til manuell rengjøring som ivaretar automatisk vannflylling, automatisk temperaturinnstilling på vann og såpedispenseranlegg. Det må ivaretas miljøaspekt som sikrer at man kan redusere vannmengdebruk. Det er ulike variasjoner på vannmenge bruk fra 33 liter vann per skop til over 100 liter vann. OUS oversender oppdatert dokument til HSØ PO- (vedlegg nr 3) Etterskrift: avdeling for smittevern har vært i kontakt med levernadør av vaskemaskin for å avklare prosesseringstid. Kopi av maildialog oversendes HSØ PO (vedlegg nr 4)
|  | Hva må steriliseres? | Flyten for utstyr som skal steriliseres må tegnes, og det må avklares hva skal steriliseres lokalt på NRH og hva skal inngå i sterilflyt til NSA, dette kan presenteres i neste møte Smittevern angir krav, prosedyre/retningslinjer for hvilke skop som skal steriliseres | SMV | 7/ | Avventer tilbakemelding fra OUS til HSØ PO. Alle fleksible skop på operasjon med unntak av bronkoskop skal steriliseres. OUS må angi antall skop som inngår i denne flyten (vedlegg nr 5 og 6)
|  | Prosesseringstid | 1. Avklare hvilken kapasitet som skal ivaretas i rommene 2. Hva foreligger av erfaringer om andel brukstid og nedetid på ulike maskiner/utstyr som skal være i rommene, 3. Det bør legges til grunn en åpningstid for rengjøringsenheten, skal det være ansatte med ett eller to skift, gjennom døgnet, hvordan håndtere ø-hjelp utstyr 4. Beskrive når på døgnet de har de største toppene jfr. rengjøring av skop jfr. kapasitetsutfordringer og hvilke tiltak som kan iverksettes ved slike topper i døgnet/året 5. Kvalitetssikre hvor lang tid de ulike regjøringsprosessene tar og tid for ulike maskinprosesser 6. Gruppen diskuterer om de planlegger for å kjøre fulle maskiner og hvilken kapasitet vil være best ved valg av type maskiner OUS kommer tilbake med angivelse av tid på de ulike prosessene, fra mottak av urene skop til de er satt i endoskopivaskemaskinen | OUS/SMV/TNO | 2 | Gruppen angir at rengjøringsenheten skal tilrettelegge for å kunne ha åpningstid hele døgnet, dette for å kunne ivareta frist om å rengjøre skop innen en time etter endoskopet er benyttet til undersøkelse. OUS antar at det vil være to skift i enheten og at den største kapasiteten er mellom kl. 09.00 og 15.00. Screeningpasienter og volum skop for disse pasienter inngår ikke som del av omfanget. Gruppen angir at det skal være plass for 2-3 personer på ren side samtidig og helst opp til 5 personer samtidig på uren side. OUS har ikke avklart åpningstid og bemanningsnøkkel, men overnevnte angivelse tas med i videre prosjektering hos HSØ PO.
|  | Flytskjema og plassering av utstyr | 1. Avklare hvilke maskiner og utstyr som må være tilgjengelig og hvordan disse skal plasseres i rommene for å sikre god flyt og godt arbeidsmiljø og sikker håndtering av skopene 2. Laring av skop- hvor er dette mest hensiktsmessig å ivarteta. (Mulig å nedskalere ERCP-lab for å frigjøre plass?) 3. Det er ikke andre desinfeksjonsrom i endoskopienheten utover arealene som gjennomgås i møtet, gruppen ønsker å se på om de har behov for rengjøring av annet utstyr. Gruppen angir at de i dag rengjør "Hegar staver" (blokkestaver) og skal sjekke om det er spesialutstyr til urologi. 4. Er det behov for gjennomstikkskap mellom rom og korridor, smittevern har gitt føringer om dette, gruppen svarer ut dette i aksjon RFP og utstyr 5. Plassering av servanter, kummer, trykkluft, gass osv. gruppen angir evt. krav i aksjonene gitt for RFP, utstyrslister og flyt 6. Angi krav til belysning i ulike områder og vil evt. spesifisere i aksjon RFP 7. Arbeidsplass for registering av skop både på ren og uren side, gruppen beskriver krav til slik arbeidsplass, angis under aksjon flyt og RFP, utstyr 8. Rent utstyr tas ut av maskiner, hvordan håndteres det da, jfr. det som skal steriliseres eller oppbevares, prosesseres videre før bruk, gruppen angir krav og beskriver flyt i aksjonene RFP og tegne flyt 9. Beskrive når det er de ansatte som skal beskyttes, og når det er utstyret som skal beskyttes som skal beskyttes, i ulike soner og prosesser 10. Gi råd om hvordan de skal sikre forsyning av skop til ulike rom og funksjonsområder i de nye byggene. De diskuterer og ønsker å avklare om bakker med skop i transportvogner skal videreføres eller om de ønsker å vurdere andre løsninger 11. Er det noen krav for rengjøring av utstyr som skal til denne rengjøringsenheten i forbindelse med prosedyre TØE (transoesophagiale ekko), gruppen tror ikke dette påvirker denne enheten OUS tegner flytskjema for arbeidsprosesser og tenger inn løsningsforslag på prosessutstyr og annet utstyr som vaskebord, pakkebord, arbeidsplasser osv. | OUS |  | OUS beskriver antall skop som de anslår skal vaskes per døgn. Det blir i møtet diskutert løsning med vaskemaskin to-kammer. De prosjekterende legger inn så god kapasitet som mulig på maskinene jfr. den plassen som er i rommet. Endoskopvaskemaskiner krever RO vann i siste skylling og det planlegges for RO-vannallegg og kapasitet må dimensjoneres ut fra antall maskiner og forbruk. Smittevern i OUS har utarbeidet notat vedrørende RO-vann og vannkvalitet, dette dokumentet oversendes HSØ PO. dokument ettersendes (vedlegg nr 7) Luftkvalitet i rengjøringsenheten, det er ikke til partikkelkontroll/CFU krav i rommet. Smittevern har utarbeidet notat om luftkvalitet og oversender dette til HSØ PO. dokument ettersendes (vedlegg nr 8) Det skal legges tilrette for sentralisert løsning for tilførsel av desinfeksjon og rengjøringsmidler og dette må tegnes inn. Kabinett/vognvaskemaskin det må ses på løsning for vask av trasportvogner og oppbevaringskurver/transportkasser. Det blir i møtet konkludert med at vognene ikke trenger å vaskes fortløpende, men at oppbevaringskurver/transportkasser må vaskes som del av prosess mellom uren og ren sone. OUS oversender bekreftelse eller beskrivelse av kravet. Tilbakekemelding fra NOUS: OUS melder behov for en vaskemaskin som både kan vaske bakker og vogner. Det antas at vogner ikke må vaskes like hyppig som bakker, bakker må alltid vaskes mellom bruk. Det kan ikke legges til grunn en manuell vaskeprosess for dette. Det bes innplassert i sentralisert skopvask med innmating i uren sone og uthenting i ren sone. Denne typen maskin er etablert i tilbygget i D2/D3. Info om denne kan overendes ved forespørsel Gruppen er enige om at det planlegges videre for oppbevaring og arbeidsflyt som ivaretar liggende skop, ikke skop som henger. Det avklares i møtet at det ikke skal sampakkes prosedyrepakker i rengjøringsenheten. TØE-skop vil mest sannsynlig ikke bli behandlet i rengjøringsenheten, OUS gir tilbakemelding på om denne forutsetning kan legges til grunn for videre prosjektering. Tilbakemedling fra NOUS: OUS melder at dette kan legges til grunn da denne undersøkelsen skal videreføres i eksisterende RH. Det vaskes i dag lokalt i egne maskiner i tilknytning til der undersøkelsen gjennomføres. Det er ikke ordinær vasking som gjennomføres, da skopet krever spesiell håndtering. Vask av ultralydhoder blir diskutert og OUS må se på dette i egen prosess utenfor denne gruppen. Arkitektene skal se på løsning som tar hensyn til at det skal være god arbeidsplass rundt vaskebord og pakkebord. Det må tegnes løsning for gjennomrstikkskap/retursluse fra ren til uren side. Det må tegnes arbeidsstasjoner på begge sider (ren og uren side) tilhørende vaskebord og arbeidsbenker/pakkebord. Såpedoseanlegg må plasseres, ARK og RUT avklarer plass og objekt for dette i modell. Hegarstaver skal kunne gå i skopvaskemaskin, dette benyttes veldig sjelden, så påvirker ikke kapasitet. Knotter og småutstyr som vaskes i enhethen fraktes fra ren side til lager ute i endoskopienheten, skal ikke oppbevares i rengjøringsenhet. OUS oversender bilder og beskrivelse av utstyr for vakumpakking av skop, og angir hvor dette skal gjøres i den rene delen. Dokumenter ettersendes (vedlegg nr 9)
|  | RFP og utstyrsliste | 1. Hvor mange tørkeskap er det behov for og hvor skal de plasseres 3. Hvilke krav stiller maskiner og annet til vann og vannkvalitet, RO-vann type, krav beskrives under aksjon tilbakemelding RFP 4. Hvilke krav stilles til ventilasjon i de ulike rom, soner i rom osv.gruppen beskriver evt. krav som ikke er ivaretatt i aksjon RFP 5. Er det krav til lufttyrkkhierarki mellom rom eller områder, gruppen beskriver evt. i aksjon RFP 6. Er det krav til trykk Bar, nevnt krav om 2,5 til 3 bar, presiserer i aksjon RFP om de har andre innspill 7. Kreves det overtrykk i soner der skop skal behandles til lavtemperatur autoklaver for sterilisering, gruppen angir evt, krav i aksjon RFP 8. Hvor mange personer jobber i de ulike områdene (normalbelastning, maksimalbelastning og gjennomsnittlig fast gjennom to timer), beskriver i aksjon RFP 9. Er det noen krav jfr. partikkelkontroll i rommene eller områder, angir evt. i aksjon RFP 10. Er det krav til evt. såpedoseanlegg, angis evt. i aksjon RFP og utstyrsliste 11. Er det behov for vogndekontaminiering, beskrives at vogner ikke vaskes mellom hver bruk. Hvis det skal vaskes annet flergangsutstyr, bør vognvaskemaskinen ha program for dette slik at den kan betjene flere vaskeprosesser. Gruppen angir evt. krav i aksjon utstyrslister 12 Hvordan rengjøres bakker og oppbevaringsenheter som sirkulerer i flyt mellom urent og rent, evt. krav og prosessbeskrivelser gis i aksjon RFP, utstyr og flyt OUS må gjennomgå RFP og utstyrsliste for rom 04.01.180 og 04.01.283 | OUS |  | Det er ønsket medisinsk trykkluft i den rene sonen og dette for å blåse rent instrumenter, smittevern anbefaler ikke dette. OUS avklarer og gir HSØ PO tilbakemelding- ettersendes (vedlegg nr 9). I den urene delen skal det være vanlig trykkluft for å bruke vannjetpistol ved benk med kum, samt for å gjrøe lekkasjetester. Belysning må være god med minst 500 lux. God belysning over arbeidsbenker med kum og der arbeidsbenkene er på ren side. Det skal være touchskjermer ved kummene for å kunne registere prosessen og det som rengjøres. OUS fyller ut svar på spørsmålene som ikke er svart ut i møtet. 1. Vet ikke antallet på tørkeskap, men plasseres i enheten og ikke ute i undersøkelsesrommet. Leverandøravhengig og konsept- tørking vs ny løsning med vakuum? 3. RO-vann trengs til den siste skyllingen (vannkvaliteten må måles ett år før man begynner å bygge). SMV har en litse over ulike vannkvaliteter- Dokument ettersendes (vedlegg nr 10). Tyskland bruker grunnvann, i Norge brukes overflatevann- dette må hensyntas når vannkvalitet vurderes og levernadør som da evt har testet utstyr i land der vannkvalitet er veldig ulik. 4 og 5. Ventiliasjon i ulike rom og soner- dokument ettersendes (vedlegg nr 11). 6. Leverandørkonferanse kan si noe om dette. Kreve at leverndører spesifisere dette. 7. Ser bort fra dette med overtrykk. Fuktighet skal uansett bort- obs kondenssering kan oppstå i rommene. 8. Antallet som skal jobbe her avhenger av antall arbeidsstasjoner som kan etableres, men erfraing viser at 5-6 personer på uren side og 2-3 på ren side. 9. Partikkelkontroll, CFU- nei ikke behov. 10. Ja, krav til såpedoseanlegg, se kommentar tidligere, gjelder også desinfeksjonmiddel. 11. og 12. Svart ut delvis under pukt 10: det må ses på løsning for vask av trasportvogner og oppbevaringskurver/transportkasser. Det blir i møtet konkludert med at vognene ikke trenger å vaskes fortløpende men at oppbevaringskurver/transportkasser må vaskes som del av prosess mellom uren og ren sone. Se svar tidligere ifht innspill om maskin som kan vaske vogner og bakker. Kapasiteten for vask av bakker må tilpasses behovet.
|  |  | Annet |  |  | Hvor lagres skopene? Det må være et lite lager av vakuumpakkede skop på noen rom i reserve som sikrer rask tilgang under undersøkelsen ved behov, eller ha et reservelager på et lite lager i endoskopienheten.
|  |  | Annet |  |  | Skop for skopering av babyer må vaskes før bruk da dette gjøres meget sjelden. Engangsutstyr brukes i hovedsak ved endoskopienhet (inkluderer bla endoskop ventiler, og terapeutisk engangsutstyr.) Unntak er flergangventiler til EUS skop (Endoskopisk ultralyd) som per i dag gjennomgår manuell og maskinell vask sammen med sitt komplementære skop. Eneste terapeutisk flergangsustyr som pr i dag må vaskes og steriliserer er Hegarstaver.
|  |  | Sporing |  |  | Sporingssystem, gruppen gir innspill at system som T-Doc egner seg dårlig som sporingssystem for endoskop. Det må sees på løsning for sporing og dokumentasjon av reprosesseringssyklusen, koblet opp mot pasient og personell
|  |  | Erfaring fra andre sykehus |  |  | Smittevern presenterte i møtet erfaringer fra besøk i andre sykehus. Enhet i nord England, Pinderfields, der de hadde prosess med 120 skop i døgnet, 5 doble vaskekummer, 25 min på vask i kum. 8 doble vaskemaskiner for fleksible skop, og derav 16 vaskekammer og noe som medførte at 17\6 skop kunne vaskes samtidig. Lite trøkeskap men flere benker for vakuumpakking og tørking av skop i samme prosess. Benker er mindre i volum enn tørkeskap. Åpningstid 08.00-22.00. Manuell trasport inn, sporing og registering på ulike sjekkpunkt i proessen. Prinsipptegning ble presentert i møtet og forkortelse FEVD = leksibel endoskop vaskedekontaminator. Her benyttet de en tørkeprosess for skop som avsluttet proessen med å vakumpakke hele bakken med skopet liggende flatt kveilet. slik at hele vakumpakken inngikk i transportvogner klare for å leveres ut til undersøkelsesrom. Presentasjon oversendes fra OUS til HSØ PO. Vaskemaskinene for skoprengjøring benytter RO vann i siste skyllevannprosess i maskinen . Vogner vaskes manuelt og derfor er det dør for vognforsyning mellom ren og uren side i illustrasjonen som ble presentert i møtet. OUS oversender skisse og flyt for arbeidsprosesser- (vedlegg nr 12 og 13 )
Etterskift Fra NOUS : Antall vogner for utransport er det behov for å se opp mot antall hentestasjoner som skal etableres- MVG skal spille inn dette i ordinært medvirking ifht de ulike skopflytene.